|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ комбинированных стерилизационных упаковочных материалов E-Line S.r.l, Италия |
| --- | --- |

Упаковка предназначена для упаковывания изделий медицинского назначения с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во   время   последующей   их   транспортировки   и   хранения   до   использования   по назначению.

Упаковочный материал E-Line S.r.l представлен:

- рулоны плоские и со складкой (паровая и газовая стерилизация),

- пакеты плоские и со складкой (паровая и газовая стерилизация),

- рулоны и пакеты из материала Tyvek (стерилизация газом, облучением и плазмой),

- пакеты со вставкой Tyvek (стерилизация газом, облучением и плазмой).

Упаковка     отвечает     требованиям,     предъявляемым     к     медицинским стерилизационным упаковочным материалам:

- проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов;

- непроницаемы для микроорганизмов (при условии, что соблюдены правила закрывания упаковок при упаковывании подготавливаемых к стерилизации изделий, режимы стерилизации, условия и сроки хранения);

- сохраняют целостность (в том числе герметичность швов) и внешних вид (кроме цвета индикаторов, нанесенных на упаковки) после стерилизации соответствующим методом и средством;

-закрывание их не трудоемко.

- Упаковочный материал (рулоны и пакеты) содержит на бумажной стороне химические индикаторы 1-го класса изменение их окраски позволяет отличить обработанные упаковки от необработанных:

| Метод стерилизации | Цвет индикатора |
| --- | --- |
|  | До стерилизации | После стерилизации |
| Паровой | Светло-розовый | Коричневый |
| Газовый (этилен-оксид и формальдегид) | Голубой | Желтый |
| Плазма, облучение | Красный | Желтый |

- Упаковку следует заполнять не более чем на 3/4 объема во избежание разрыва во время стерилизации.

- Перед закрыванием упаковки из нее следует удалить как можно больше воздуха. Для облегчения запечатывания упаковок необходимо предусмотреть дополнительное пространство между изделием и будущим швом (запечатываемым краем) со стороны наполнения, обеспечив расстояние между ними не менее 30мм. Для исключения образования складок в процессе термосваривания двойной упаковки у внешнего пакета оставляют дополнительный запас 20-30мм по длине.

- Заклеивание мешков и отрезков рулонов проводится вручную с помощью липкой индикаторной ленты или на специальных упаковочных термоаппаратах. При заклеивании вручную край пакета (отрезка рулона) дважды подворачивается на бумажную сторону и заклеивается лентой так, чтобы ее края переходили на ламинированную сторону. Температура термосваривания должна составлять от   +185°С до + 190°С. Правильно выполненный термошов должен быть не менее прочным, чем боковые швы, при этом бумага и полимерная пленка не должны быть прожжены. Ширина термошва должна быть не менее 8 мм.

- В паровых и газовых стерилизаторах стерилизационную камеру заполняют не более, чем на 2/3 объема, чтобы пар и газ могли циркулировать между и внутри упаковок.

- Простерилизованные в упаковках изделия необходимо хранить в закрытых шкафах в чистых сухих помещениях, желательно при температуре 8-35°С и относительной влажности 30-70%, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

- Срок хранения стерильных материалов составляет: при заклеивании индикаторной упаковочной лентой – 3 месяца, при термозапечатывании – 6 месяцев, в упаковке из материала "тайвек" - до 12 месяцев!

Внимание! Срок хранения в каждом конкретном случае не должен превышать срока, оставшегося до истечения срока годности используемой упаковки.До вскрытия стерилизационной упаковки, перед использованием простерилизованного изделия по назначению, проводят визуальный контроль каждой упаковки!

ООО «Медистом» по адресу

г. Минск пр-т им. газеты «Правда», д.5,

помещение№6Н, каб.26

Специалист по продажам Галина Ткаченко

т.(017)376-84-89(87), моб.(029)7495159